Зеркала для фотографирования.

Процесс стерилизации.

1. Мытье.

- Промойте зеркала под проточной водой (при сильном загрязнении, перед промывкой, зеркала необходимо замочить в растворе глютаральдегида).

2. Очистка.

- Удалите следы загрязнений. Грязные зеркала могут привести к коррозии и некачественной стерилизации.

- Следы крови и/или материалов могут быть эффективно удалены с помощью дезинфецирующих средств.

- Не используйте ультразвуковую чистку, это может привести к повреждению поверхности зеркала.

- Не используйте домашние моющие средства, это может стать причиной появления коррозии. Настоятельно рекомендуется использование стоматологических дезинфецирующих средств.

3. Мытье.

- При мытье в ванночке необходимо хорошо промыть зеркала проточной водой и высушить.

4. Автоклавирование.

- Перед автоклавированием, проверьте отсутствие на поверхности загрязнений.

- Избегайте автоклавирования с использованием химических газов или спирта.

- Поместите зеркала в чехлы (с которыми они продавались) для автоклавирования. Зеркала можно автоклавировать при температуре до 135ºС. Избегайте сухой стерилизации, это может привести к помутнению зеркал и порче тряпичных чехлов.

5. Сушка и хранение.

- После процесса стерилизации промойте зеркала в проточной воде и высушите.

- Не храните зеркала с другими инструментами, подверженными коррозии.

- Не храните зеркала рядом с химическими веществами, это может привести к коррозии.

- Не используйте супер кислотную воду.

- Не используйте следующие вещества: гипохлорит натрия, бензалкония хлорид, бензетония хлорид, повидон-йод, формалин, фенол.

- Используйте очищенную воду. Использование водопроводной воды может привести к коррозии.

- Помутнение зеркала, вызванное водой, необходимо удалить с помощью мягкой ткани и этанола.